电液伺服式万能材料试验机故障及消除方法

1．试验机加荷达不到最大负荷值，可能由下列各原因引起，必须检查并消除故障。

1.1各油管接头处有泄漏，应检查旋紧。

1.2使用的液压油粘度小（过稀），不符合规定要求，必须调整油液粘度。

1.3送油阀中之柱塞旁路有不洁物堵塞，必须将柱塞旋出，用煤油清洗干净，并开动油泵，使油液将不洁物冲出再将柱塞装上。

1.4油阀中之溢油阀有不洁物，将送油阀之封闭螺母旋开，用环形螺旋起子（附件）将溢油阀抽出，用煤油清洗阀套及阀体，然后装上。安装时必须在封闭螺母注满液压油，并放好垫圈，安装后不能有漏油现象。

1.5油泵的出油及吸油被不洁物堵塞，或配油面严重磨损，必须将油泵拆卸检查，清洗更换，或修复零件消除磨损原因。

- 数字反复跳动

在试验过程中如非因试样变形或达到屈服点而产生的数字跳动可能由下列原因形成。

2.1试验机的油路有空气存在。

2.2使用的油液粘度小（过稀），必须调整油液粘度。

2.3送油阀内有不洁物，按上述方法清洗油阀。

- 负荷 、位移没有显示数值

- 3.1 检查连接插头是否脱落，插头与插座是否接触良好：

3.2位移、负荷传感器连接线插头是否有断线现象：

3.3电脑界面操作是否正确，请参照计算机操作部分：

3.4计算机是否死机，如果死机要重新启动计算机。